产品简介

JYZ总辐射传感器(变送器)可以用来测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射，如果将感应面向下可测量反射辐射，加遮光环还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是高精度感光元件，其稳定性好、精度高；同时在感应元件外安装了由精密光学冷加工磨制而成的石英玻璃罩，有效防止了环境因素对其性能的影响。该产品可广泛应用于气象、能源、农业、建筑等领域。

技术参数

光谱范围：0.3～3μm

测量范围：□0～2000W/m2

□0～1500W/m2

供电方式：□ DC 5V

□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式：□ 电流：4～20mA

□ 电压：0～2.5V

□ 电压：0～5V

□ RS232

□ RS485

□ TTL电平：（□频率  □脉宽）

□ 其他

仪器线长：□ 标配：2.5米

- 其他

负载能力：电流型输出阻抗RL≤250Ω

电压型输出阻抗RL≥1KΩ

响应时间：＜5s

温度相关：＜±0.08%℃

余弦响应：＜±10%（太阳高度角10°时）

非线性  ：＜±2%

年变化率：＜±2%

工作环境：温度-50℃～85℃

湿度≤100%RH

产品重量：传感器 420 g，带变送器 760 g

产品功耗：1.8 mW

计算公式

电压型（0～5V输出）：

E= V / 5 × 1500

（E为测量辐射值（W/m2），V为输出电压（V））

电流型（4～20mA输出）：

E=（ I-4 ）/ 16 × 1500

（E为测量辐射值（W/m2），I为输出电流（mA））

接线方法

- 若配备本公司生产的气象站，直接使用传感

器线将传感器与气象站上的相应接口相连即

可。

（2）若单独购买变送器，变送器配套线线序分别为：

| 线颜色 | 输出信号 |
| --- | --- |
|  | 电压型 | 电流型 | 通讯型 |
| 红色 | 电源正 | 电源正 | 电源正 |
| 黑（绿）色 | 电源地 | 电源地 | 电源地 |
| 黄色 | 电压信号 | 电流信号 | A+/TX |
| 蓝色 |  |  | B-/RX |

（3）变送器电压、电流两种输出接线方式：

（电压输出方式接线）

（电流输出方式接线）

结构尺寸

变送器尺寸

MODBUS-RTU通讯协议

- 串口格式

数据位 8位

停止位 1或2位

校验位 无

波特率 9600  两次通信间隔至少1000ms以上

二、通讯格式

【1】写入设备地址

发送： 00 10 Adress CRC	（5个字节）

返回： 00 10 CRC	（4个字节）

说明： 1.读写地址命令的地址位必须是00。

2. Adress为1个字节，范围为0-255.

例如：发送00 10 01 BD C0

返回00 10 00 7C

【2】读取设备地址

发送： 00 20 CRC  （4个字节）

返回： 00 20 Adress CRC	（5个字节）

说明： Adress为1个字节，范围为0-255

例如： 发送 00 20 00 68

返回 00 20 01 A9 C0

【3】读取实时数据

发送：Adress 03 00 00 00 01 XX XX

说明：如下图所示：

| 代码 | 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Adress | 站号（地址） |  |
| 03 | 功能码 |  |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 01 | 读取点数 |  |
| XX XX | CRC校验码，前低后高 |  |

返回：Adress 03 02 XX XX XX XX

说明：

| 代码 | 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Adress | 站号（地址） |  |
| 03 | 功能码 |  |
| 02 | 读单元字节 |  |
| XX XX | 数据（前高后低） | 十六进制 |
| XX XX | CRC校验码 |  |

计算CRC码的步骤：

1、预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC寄存器；

2、把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器；

3、把寄存器的内容右移一位（朝低位），用0填补最高位，检查最低位；

4、如果最低位为0：重复第3步（再次移位）

如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或；

5、重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

6、重复步骤2到步骤5，进行下一步8位数据的处理；

7、最后得到的CRC寄存器即为CRC码；

8、将CRC结果放入信息帧时，将高低位交换，低位在前。

RS485电路

安装说明

- 确保安装支架与地面保持平行；

- 如图所示，使用M6 螺丝螺母，透过传感器上

的2个安装孔，将传感器固定在安装支架上；

- 安装过程中请避免拆卸传感器。

| 编号 | 供电方式 | 输出 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| JYZ- |  |  | 简易总辐射传感器 （变送器） |
|  | 5V- |  | 5V供电 |
|  | 12V- |  | 12V供电 |
|  | 24V- |  | 24V供电 |
|  | YV- |  | 其它供电 |
|  |  | V | 0-5V |
|  |  | V2 | 0-2.5V |
|  |  | A1 | 4-20mA |
|  |  | A2 | 0-20mA |
|  |  | W1 | RS232 |
|  |  | W2 | RS485 |
|  |  | X | 其它 |
| 例如： JYZ -12V-A1:简易总辐射传感器（变送器）12V供电，4-20mA电流信号输出 |

选型表

# Text boxes

风速传感器

M6*20外六角螺丝（2个）

M6螺母、¢6平垫、¢6弹垫（各2个）