MC-ZS噪声传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 1 | 概述 |
| --- | --- |

噪声传感器是一款高精度的声音计量仪器，量程高达0~140dB，满足日常测量需求，广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。

| 2 | 特点 |
| --- | --- |

本产品采用高灵敏度的电容式麦克风，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、

使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

| 3 | 技术参数 |
| --- | --- |

直流供电：9～24VDC

功率：0.4W

工作温度：-30～70℃，0%RH～95%RH

分辨率：0.1dB

测量范围：0.0dB～140.0dB

频率范围：20Hz～12.5kHz

响应时间：≤3s

稳定性：使用周期内小于2%

噪声精度：±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）

输出方式： 0.4～2.0V，4～20mA（供电DC12V），MODBUS485

| 4 | 接线方法 |
| --- | --- |

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏，因为电缆更换问题，电缆颜色根据传感器以传感器标签为准。

| 5 | 数据转换方法 |
| --- | --- |

噪声RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的噪声数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 09 | 00 | 01 | 54 | 08 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器9数据高 | 寄存器9数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 65 | 78 | 6F |
|  |  |  | 噪声 单位：db |  |  |

以上数据表示：噪声00X65=101=101/10=10.1db（读出值除以十计算）

| 6 | 使用上的注意事项 |
| --- | --- |

警    告

不按线序接线，可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时，将造成该设备的损坏

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

不要试图将探针插入石子或硬的土块中，以免损坏探针

将传感器移出土壤时，不能直接拽拉电缆

传感器探头插入土壤/基质时要充分，以减少操作误差，提高测量精度

| 7 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com