目   录

一、产品概述	2

1、概述	2

2、构成单元	3

二、传感器说明	4

1、空气温湿度传感器	4

2、风速传感器	6

3、风向传感	7

4、雨量传感器	8

5、光照传感器	11

6、土壤水分传感器	12

7、土壤温度传感器	14

8、水面蒸发传感器	15

9、二氧化碳传感器	16

10、大气压力传感器	18

11、叶面湿度传感器	19

12、叶面温度传感器	20

13、总辐射表	21

14、有效辐射表	23

三、数据采集器	25

1、220V供电、带GPRS传输的数据采集器	25

2、220V供电、带GPRS传输的数据采集器	27

四、支架安装	29

1、支架结构	29

2、用户前期准备工作	30

3、气象站安装	32

五、软件使用说明	39

1、软件说明	39

2、软件安装	39

3、软件登录	40

4、软件主界面	41

5、即时数据	42

6、历史数据	43

7、设置记录时间间隔	44

8、校正表	45

### 一、产品概述

### 1、概述

本品是一款集气象数据采集、存储、传输和管理于一体气象采集系统，按照国际WMO组织气象标准开发制造，可同时监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等诸多气象要素，具有自动实时显示、自动记录、实时时钟、数据通讯等功能。

本产品由气象传感器、气象数据采集器和气象软件三部分组成。系统采用模块化设计，可根据用户需要（测量的气象要素）灵活增加或减少相应的模块和传感器，可任意组合，方便快捷的满足各类用户的需要。系统内置大容量FLASH存储芯片可存储一年以上的气象数据，汉字液晶屏，可随时观测当前气象信息。与计算机相连可分项查看数据，并将数据导出到Excel进行编辑，按需要生成图表，快速实现数据统计分析、准确预报。具有技术先进、测量精度高、数据容量大、遥测距离远、人机界面友好、可靠性高的优点，广泛用于气象、农业、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。

### 2、构成单元（在本设备含有项打☑）

| 气象站名称 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 主机 | ☐ 数据采集控制器 | ☐ 液晶显示屏 |
| 传 感 器 | ☐ 空气温度传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 空气湿度传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 风速传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 风向传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 雨量传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 光照传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 土壤湿度传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 土壤温度传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 水面蒸发传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 二氧化碳传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 大气压力传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 叶面温度传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 叶面湿度传感器 共（ ）个 |
|  | ☐ 总辐射 共（ ）个 |
|  | ☐ 净辐射 共（ ）个 |
| 配件 | ☐ 标准三角支架 | ☐ 数据通讯及连接电缆 |
| 电源 | ☐ 220V | ☐ 太阳能 | ☐ 65AH蓄电池 |
| 通讯 | ☐ 485通讯 | ☐ GPRS网 | ☐ 短信 |
| 其它 | ☐ 避雷针 |

### 二、传感器说明

### 1、空气温湿度传感器

| 技 术 参 数 | 空气温度（电流输出型） 温度范围： -30℃-70℃ 温度精度： ±0.3℃ 输出范围: 4-20mA 空气湿度（电流输出型） 湿度范围： 0-100%RH 湿度精度： 4%RH 输出范围: 4-20mA 空气温度（电压输出型） 温度范围： -20℃-80℃ 温度精度： ±0.3℃ 输出范围: 0-5V 空气湿度（电压输出型） 湿度范围： 0-100%RH 湿度精度： 4%RH 输出范围: 0-5V |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | ______米 |
|  | 传感器端接口类型 | 传感器与信号线缆一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头，采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 折弯板 | 1块 |  |
|  | 螺丝、螺母 | 3套 | 固定在折弯板=============================== |
| 安装位置 | 将空气温湿度传感器水平放置在百叶箱内，用螺丝固定（出厂时已固定好）。 通过折弯板固定在支架横臂上。 |
| 安 装 方 式 | 将空气温湿度传感器和折弯板从包装箱内取出，先将折弯板与气象站支架横臂固定，然后将传感器信号线自上而下穿过折弯板圆孔，用螺母固定传感器与折弯板。最后将传感器信号线缆与采集器对应接线口相连。 折弯板与支架横臂固定： 将折弯板上的两个螺丝孔与横臂一端螺丝孔对齐，用螺丝固定。 2.百叶箱与折弯板固定 将贯穿百叶箱的三根螺杆对准弯板上三个螺孔，穿过并用蝶形螺牢固固定。 |
| 备注与 说明 |  |

### 2、风速传感器

| 技 术 参 数 | 量程：0-30m/s 分辩率：0.1 m/s |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | ____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 四针航插 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头，采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 螺丝、螺母 | 4套 | 自封代包装，标有“风速传感器字样” |
| 安装位置 | 安装于气象站支架风横臂一端 |
| 安 装 方 式 | 将风速传感器底部法兰盘四个螺丝孔与风横臂四个螺丝孔对齐，用螺丝螺母固定，同时通过调整螺丝螺母调平传感器。最后将通讯线缆与传感器接口相连。 风速风向横臂 |
| 备注与 说明 |  |

### 3、风向传感

| 技 术 参 数 | 量程：360°（十六个方向） 分辩率：1/16 |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 四针航插头 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头，采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 螺丝、螺母 | 4套 | 自封代包装，标有“风速传感器字样” |
| 安装位置 | 安装于气象站支架风横臂一端 |
| 安 装 方 式 | 将风向传感器底部法兰盘四个螺丝孔与风横臂四个螺丝孔对齐，用螺丝螺母固定，同时通过调整螺丝螺母调平传感器。最后将通讯线缆与传感器接口相连。 风速风向横臂 |
| 备注与 说明 |  |

### 4、雨量传感器

| 技术参数 | 量程：≤8mm/min 分辨率: 0.2mm 测量准确度度:≤±3% |
| --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 传感器与信号线缆一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头，采集器上是母头， |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 膨胀螺丝 | 3套 |  |
| 安装位置 | 在支架附近地面上制作水泥台，将量传感器放在水泥台上，并用螺栓将雨量桶底脚与水泥台固定。 |
| 安 装 方 式 | 制作安装水泥台 水泥台露出地平面高度为22cm，尺寸为：长40cm×宽40cm，其上平面为水平面。地面安装时，承雨口高度距地平面的距离应为70cm。 2、安装固定仪器、调整承雨口水平 先在水泥台上打3个直径φ12mm深8～10cm的安装孔，安装孔位于Φ240mm的圆周上呈120°均分。将膨胀螺栓置于安装孔内，将仪器底座安装在3个膨胀螺栓上，用水平尺检查承雨口水平后，用锁紧螺母锁紧三个支脚，然后取下仪器外筒备用，并将固定翻斗的橡皮筋取下或剪断。 3安装传输信号线 从雨量传感器输出端子引出信号线，穿过传感器底座，此至气象站支架，与采集器的雨量端子相连。 4、调整支架水平、安装外筒 在3个穹顶螺母N1、N2、N3均保持在未锁紧状态下，分别调整调高螺母M1、M2、M3的高度，使水平泡中的气泡居于中心位置，然后锁紧穹顶螺母N1、N2、N3，再次观测水平泡居中即可。然后安装仪器不锈钢外筒、并锁紧外筒锁紧螺钉。 |
| 备注与 说明 |  |

### 5、光照传感器

| 技 术 参 数 | 光照范围: 0～200Klx 测量精度：±5% 反应时间: < 1S |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 传感器与信号线缆一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 膨胀螺丝 | 4套 |  |
| 安装位置 | 安装于气象站支架横臂一端，尽量选择光线充足的位置 |
| 安 装 方 式 | 1、传感器与折弯板固定 传感器应与被测光源水平安装，确保数据的准确性；采用法兰安装方式， 将传感器下方法兰盘四个螺丝孔与折弯板上的螺丝孔对齐，并用螺丝固定。 2、折弯板与横臂固定 将折弯板上的两个螺丝孔与横臂一端螺丝孔对齐，用螺丝固定。 |
| 备注与 说明 |  |

### 6、土壤水分传感器

| 技 术 参 数 | 量 程：0～100% 分辨率: 0.1% 测量精度:±3% |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | ______米 |
|  | 传感器端接口类型 | 转接头设计，可防止线缆接头处断裂 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装 配件 | 无 |
| 安装位置 | 将土壤水分传感器探针埋入被测土壤 |
| 安装 方式 | 传感器竖插使用（见下图1）：将传感器垂直90度插入被测土壤中，插入时请勿摇晃传感器，以防传感器探针被压弯，损坏探针。 多路传感器平插使用：将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测，插入时请勿摇晃传感器，以防传感器探针被压弯，损坏钢针。 当感觉被测土壤里有硬块或异物时，请重新选择被测土壤位置，或将当前土壤中的硬块去除，然后再继续检测。 |
| 备注与 说明 | 不可野蛮安装，否则会导致传感器件不锈钢针的折损，影响测量。 传感器探针应完全没入土壤，不可一部分插入土中，一部分依暴露在空气中。 不可将探针插入石子或坚硬土块中，以免损坏探针。 不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤，用手握住环氧树脂外包装移出被测土壤 。 |

### 7、土壤温度传感器

| 技 术 参 数 | 测量范围：—30℃～70℃ 精度：±0.2℃ 分辩率： 0.1℃ |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 集器上是母头 |
| 安装 配件 | 无 |
| 安装位置 | 将温度感应探针埋入被测土壤，被测场地地表疏松、平整、无草，并与观测场整个地面相平。 |
| 安装 方式 | 将温度感应探针埋入距地面20-30cm土壤中，埋入土中的感应部分与土壤必需密贴，不可留有空隙。 |
| 备注与 说明 |  |

### 8、水面蒸发传感器

| 技 术 参 数 | 测量范围：量程: 0 – 180mm 分辨率: 0.1mm |
| --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _______米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 折弯板 | 1块 |  |
|  | 螺丝、螺母 | 3套 | 固定在折弯板=============================== |
| 安装位置 | 通过折弯板固定在支架横臂一端。安装在阳光照射充足的位置 |
| 安装方法 |  |
| 备注与 说明 |  |

### 9、二氧化碳传感器

| 技 术 参 数 | 量程：0 ~ 5000ppm 精度：±2% ppm |
| --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | ______米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 折弯板 | 1块 |  |
|  | 螺丝、螺母 | 3套 | 固定在折弯板 |
| 安装位置 | 将二氧化碳传感器水平放置在百叶箱内，用螺丝固定（出厂时已固定好）。 通过折弯板固定在支架横臂上。 |
| 安 装 方 式 | 将空气温湿度传感器和折弯板从包装箱内取出，先将折弯板与气象站支架横臂固定，然后将传感器信号线自上而下穿过折弯板圆孔，用螺母固定传感器与折弯板。最后将传感器信号线缆与采集器对应接线口相连。 折弯板与支架横臂固定： 将折弯板上的两个螺丝孔与横臂一端螺丝孔对齐，用螺丝固定。 2.百叶箱与折弯板固定 将贯穿百叶箱的三根螺杆对准弯板上三个螺孔，穿过并用蝶形螺牢固固定。 |
| 备注与 说明 |  |

### 10、大气压力传感器

| 技 术 参 数 | 测量范围：50～110Kpa 测量精度：±0.5 Kpa 响应时间：< 1 秒 |
| --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 折弯板 | 1块 |  |
|  | 螺丝、螺母 | 3套 | 固定在折弯板=============================== |
| 安装位置 | 安装于气象站支架横臂一端，尽量选择光线充足的位置 |
| 安 装 方 式 | 1、传感器与折弯板固定 传感器应与被测光源水平安装，确保数据的准确性；采用法兰安装方式， 将传感器下方法兰盘四个螺丝孔与折弯板上的螺丝孔对齐，并用螺丝固定。 2、折弯板与横臂固定 将折弯板上的两个螺丝孔与横臂一端螺丝孔对齐，用螺丝固定。 |
| 备注与 说明 |  |

### 11、叶面湿度传感器

| 技 术 参 数 | 量 程：0～100% 分辨率: 0.1% 测量精度:±5% |
| --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | 3米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 集器上是母头 |
| 安装 配件 | 无 |
| 安装位置 | 悬挂于被测叶片附近 |
| 安装 方式 | 无 |
| 备注与 说明 |  |

### 12、叶面温度传感器

| 技 术 参 数 | 测量范围：—30℃～70℃ 精度：±0.2℃ 分辩率： 0.1℃ |
| --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | ______米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 集器上是母头 |
| 安装 配件 | 无 |
| 安装位置 | 悬挂于被测叶片附近 |
| 安装 方式 | 无 |
| 备注与 说明 |  |

### 13、总辐射表

| 技 术 参 数 | 测量光谱范围：0.3-3μm 测量精度：7—14μV/W·M-2 分辨率：7—14μV/W·M-2 |  |
| --- | --- | --- |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装 配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 螺丝、螺母 | 2套 | 自封袋，标有总辐射字样=============================== |
| 安装位置 | 安装于支架横臂一端，要考虑的是安装场地的条件，要使玻璃半球罩上半部没有障碍物遮挡，使整个半球的辐射都来自于天空，要保证障碍物不遮挡直接太阳辐射，因此在仪器的正东和正西方应当有较好的观测条件。 |
| 安 装 方 式 | 应安装在感应面以上没有任何障碍物的地方。按照仪器底部安装孔的位置在支架横臂上面打眼（两个螺丝之间的距离大约是11.8cm），然后将辐射表电缆插头正对北方，调整好水平位置，用螺丝将仪器固定在横臂上。最好将电缆牢固地固定在安装架上，以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。 安装底盘示意图 |
| 备注与 说明 |  |

### 14、有效辐射表

| 技 术 参 数 | 光谱范围： 3～100μm（长波辐射）； 0.3～3μm（短波辐射） 信号范围：-2000～+2000 W/㎡ |
| --- | --- |
|  | 输出信号：-20～+20 W/m² 灵敏度： 7～14μV/W••m |  |
| 信 号 线 缆 | 线长 | _____米 |
|  | 传感器端接口类型 | 一体化设计，无接口 |
|  | 与数据采集器端接口类型或方式 | 四针航插 |
|  |  | 线缆端是公头 采集器上是母头 |
| 安装 配件 | 名称 | 数量 | 包装与标识 |
|  | 螺丝、螺母 | 2套 | 自封袋，标有有效辐射字样=============================== |
| 安装位置 | 安装于支架横臂一端，要考虑的是安装场地的条件，要使上下两个半天球罩都没有障碍物遮挡。为保证障碍物不遮挡直接太阳辐射，最好安装在正东方或正西方。 |
| 安 装 方 式 | 该表安装在气象站支架横臂上，并要求距地面1.5米。按照仪器底部安装孔的位置在支架横臂上面打眼（两个螺丝之间的距离大约是7 cm），然后将辐射表固定在支架横臂上，调整好水平，将螺丝拧紧。辐射表与数据采集器的连接电缆应为双芯屏蔽导线，并具有防水性能，电缆应牢固地固定在支架上进行保护，减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。 |
| 备注与 说明 |  |

### 三、数据采集器

数据采集控制器是整套系统的核心，负责环境数据的采集、处理、保存与传送。可以与计算机连接，通过软件对数据采集控制器采集的数据进行实时监测、分析与控制等。数据采集控制器也可以单独运行，通过液晶显示器和按键查实时数据，极值数据、时间和存储信息等。

数据采集控制器由主控板、液晶显示器、按键和传感器接口等组成，装置于防水的金属壳体内。

### 1、220V供电、带GPRS传输的数据采集器

电源说明

如果安装地点用交流电很方便，可以用220V交流电供电。该供电系统由供电电路、变压器组成，可将220交流电转换成24DC,供给到数据采集器。也可选装24V铅酸蓄电池，作为备用电源直接与数据采集器相连。

传输说明

RS485传输：用UBS数据线连接数据采集器上面的RS485接口与计算机，通过气象软件可查看或下载数据采集器中的数据，传输距离在1000米以内。

GPRS传输：数据采集器和监测计算机分别安装无线传输模块，数据采集器采集的数据经485接口传输到无线传输模块，无线传输模块再把数据发送到GPRS网络，通过GPRS网络传输到另一端的无线传输模块，无线传输模块再把数据传给监测计算机；同样，监测计算机也可以把指令通过无线传输模块、GPRS网、485接口等传输给数据采集器。使用时两端无线传输模块均内置移动手机卡，并开通GPR业务。GPRS传输模式可以省去布线的麻烦，随时随地查阅、下载数据，数据传输稳定、费用低廉、经济实惠。

外观尺寸

采用优质防潮电控柜，表层喷塑，颜色为淡雅的乳白色，有可效阻挡雨水冲刷和紫外线照射，防止仪器在野外恶劣环境下快速老化。主控板、电源、显示屏、GPRS模块集中固定在同一个电控柜中，门盖加锁设计，可防止人为破坏，有效保护仪器和数据的安全。

外型尺寸：42*31*18

内部结构

### 2、220V供电、带GPRS传输的数据采集器

电源说明：太阳能供电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、蓄电池组成。太阳能电池组件采用单晶硅电池组件，使用寿命长，防风、防雨、抗冰雹、抗线外线照射。平时将多余的电能储存在铅酸蓄电池内，可确保用户在阴雨天仍有足够的电能使用，像常规电源一样负载供电。太阳能供电系统输出24DC供给到数据采集器。

传输说明：

RS485传输：用UBS数据线连接数据采集器上面的RS485接口与计算机，通过气象软件可查看或下载数据采集器中的数据，传输距离在1000米以内。

GPRS传输：数据采集器和监测计算机分别安装无线传输模块，数据采集器采集的数据经485接口传输到无线传输模块，无线传输模块再把数据发送到GPRS网络，通过GPRS网络传输到另一端的无线传输模块，无线传输模块再把数据传给监测计算机；同样，监测计算机也可以把指令通过无线传输模块、GPRS网、485接口等传输给数据采集器。使用时两端无线传输模块均内置移动手机卡，并开通GPR业务。GPRS传输模式可以省去布线的麻烦，随时随地查阅、下载数据，数据传输稳定、费用低廉、经济实惠。

外观尺寸

采用优质防潮电控柜，表层喷塑，颜色为淡雅的乳白色，有可效阻挡雨水冲刷和紫外线照射，防止仪器在野外恶劣环境下快速老化。主控柜固定主控板和显示器，电源柜固定电阳能控制器、蓄电池、变压器等。

外型尺寸均为：42*31*18

内部结构

主控柜

电源柜

### 四、支架安装

### 1、支架结构

### 2、用户前期准备工作

所需工具：大十字改锥、大一字探改锥、活口扳子、锤子、电钻（冲击钻）、钳子。

气象站固定位置

（1）支架：制作水泥堆，将支架固定在水泥堆上，具体方法如下：

①在安装支架前，制作三个水泥堆，规格为30*30*30cm。

②待水泥堆充分凝固后，分别在上表面打一个直径约为1.6cm的孔（用来安装膨胀丝）。

③将三个水泥堆固定在要安装气站支架的地方，三个水泥堆应在同一水平面上，三个膨胀丝孔约距113cm左右。

（2）太阳能：制作水泥堆，规格30*30*30cm，待水泥堆充分凝固后，在水泥堆表面打三个直径为1.8cm的孔，三个孔分别相距约148mm、148mm、113mm。用来固定太阳能板支架。

支架底座孔位示意图

水泥堆孔位示意图

（3）雨量筒：

（4）蒸发传感器：

（5）护栏：固定在气象站安装地四周，面积不小于2*2m，起到保护的作用。

### 3、气象站安装

步骤一、组装支架

- 找出支架主杆、支腿有小横杆，依次按说明组装。

- 安装支腿：将支腿上端嵌入主杆上U型卡内，对齐螺孔，装上螺丝螺母，不要拧紧。（如果出厂时支通与主杆已经固定，则这步可省略）

- 小横杆安装：将小横杆有倒角的一端嵌入支腿上的U型卡，另一端嵌入主杆下U型卡，均用螺丝螺母固定，不必拧紧。

步骤二、固定支架

将组装好的支架竖直放置在事先做好的水泥堆上，用膨涨丝固定三个底脚。支架固定好后坚固各部件的螺丝。

步骤三、安装风横臂

将风横臂安装到支架主杆顶板上，风横臂上的螺丝孔与主杆顶板上的螺丝孔对齐，用螺丝螺母固定。

步骤四、安装支架横臂

将支架横臂通过上面的抱箍固定在主杆上，最好使支架横臂与风横臂呈90°角。风横臂只能安装一根，而支架横臂可根据需要安装多根，安装方法相同。

气象站支架俯视图

步骤五、安装传感器（见传感器部份）

步骤六、安装采集器

使箱体抱箍与支架主杆完全吻合，用螺丝螺母固定。主箱机的高度可自行控制，安装时注意采集器出线板一面向下。

步骤七、安装太阳能

（1）将太阳能支架竖直放在事先做好的水泥堆上，底座上面有八个孔，慢慢转到支架，使底盘上任意三个均匀分布的孔恰好与水泥堆上的孔对齐，用膨涨丝固定。

（2）将太阳能板与太阳能支架上的安装板用螺丝螺母固定。

步骤八、连接线缆，检测验收

（1）将传感器信号线插头接入采集器对应端子。

（2）接通电源，用笔记本电脑检测传感器是否正常工作。

（3）整理数据线，将数据线缚在支架上。

### 五、软件使用说明

### 1、软件说明

“数据采集中心”软件运行于计算机，通过多种组网方式与气象站通迅，获取实时、历史气象数据，并能够配置自动气象站数据采集器各项参数。软件界面简洁、操作简单，不但能方便地查看各类气象数据，可以随时将记录数据导出到计算机中，并可以存储为EXCE表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

### 2、软件安装

- 打开电脑，将随机附送光盘放入光驱，打开光盘，鼠标左键双击点击下一步，开始自动安装软件。

- 如果使用485通迅模式还需安装485数据线驱动，方法是：

点击开始菜单→程序→数据采集中心V2→其它功能→485数据线驱动.exe。

装好485数据线驱动后，如果软件还是无法打开，请加装NET2.0程序，方法是：点击开始菜单→程序→数据采集中心V2→其它功能→NET2.0运行环境

（3）如果使用GPRS通迅模式需加装“客户端V1.0”和“虚拟端口”，方法如下：

点击开始菜单→程序→数据采集中心V2→其它功能→安装客户端V1.0

点击开始菜单→程序→数据采集中心V2→其它功能→安装虚拟端口

### 3、软件登录

- 运行软件，出现以上对话框：

- 选择您要查看设备所在的端口号，点击“连接”按钮，进入软件主界面。

注意：如果软件无法登录并弹出提示“设备序列号无法读出”，请检查：

a.数据线是否损坏

b．速测仪是否正常供电

c.计算机端口是否被占用（拔掉USB通讯线,等待5秒,再次连接电脑）

### 4、软件主界面

即时数据：校正设备时间

同步时钟：清空设备中的数据,以供新数据存储

清空记录仪：清空设备中的数据,以供新数据存储

设置存储间隔：设备设备自动存储的时间间隔

定时采集：定时自动采集数据,点击“开始”按键开始采集，同时“开始”按键变成“停止”按键；点击“停止”按键停止采集数据，“停止”按键变成“开始”按键；。

注:	此操作只是清除显示,数据库中数据依然存在

清空即时数：清空上位机显示即时数据列表

立即采集数：马上采集设备的数据,并显示到列表中

读取历史：显示所有历史数据

### 5、即时数据

取时数据采集：

点击软件左上角“即时数据”按钮或右上方“立即读取数据”按钮，可即时显示当前的气象数据，并存储在数据库中。

### 6、历史数据

读取记录的方法

- 点击软件右上方“读取历史”按钮，或点击软件右方“②读取历史”按钮，进入到历史数据栏。

- 在历史数据栏中查看各气象参数全部数据及条数。

- 点击右下角“保存数据”按钮，可将数据导到计算机，存储为EXCEL表格文件，以供进一步研究，分析和处理。

- 数据据保存毕后，点击清空记录仪，可将已保存过的历史数据删除，可有效清理记录仪内存，释放空间存储最新的记录，并减少下次使用读取历史数据的时间。

注：如果读取历史时间较长，建议重复读取历史数据，以免数据读取不完整，造成数据遗漏。读取历史记录后先保存数据，再清空记录仪。

### 7、设置记录时间间隔

设置存储时间间隔方法：

点击“设置存诸间隔”按钮，或点击“设备”下接菜单中设置存储时间间隔按钮，弹出设置时间窗口，设定存储时间后点击“确认”按钮。

时间间隔可以设置在1分-24小时之间。建设设置间隔在1小时以上，方可充分发挥本调备的省电功能。

### 8、校正表

校正表：用于较正软件读取值与实际测理值之间的误差。如果您在使用过程中发现读取到的数据存在明显误差，可速与我公司相取得联系，在技术人员的远程监控下或技术人员亲临现场进行校正。我们不建议您自行校正，因为一旦调整失误，可导致数据混乱，影响您正常使用。

### 用户意见反馈表

感谢您对我们一如既往的支持和厚爱。为了进一步提高我们的产品质量和服务，我们诚挚地邀请您填写这份“用户意见反馈表”，便于我们改进不足之处，谢谢您的合作。

| 客户名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 电 话 |  | 传真 |  | Email |  |
| 产品型号 |  | 购买时间 |  | 销售代表 |  |
| 产品运行情况 |  |
| 意见和 意见 |  |
| 感谢您使用我们的产品! 您对奥尔诺产品的评价是: |
| 质量 | 好 □ 一般 □ 差 □ | 售后服务 | 好 □ 一般 □ 差 □ |
| 价格 | 好 □ 一般 □ 差 □ | 包装 | 好 □ 一般 □ 差 □ |

注：表格中所涉及个人信息，未经您的许可我们不会对外泄漏。

# Text boxes

百叶箱横臂俯视图

折弯板俯视角度

折弯板

风向

风速

风向

风速

传感器底座俯视图

百叶箱横臂俯视图

折弯板俯视角度

折弯板

调平螺线2

意图

调平螺线1

安装

螺丝孔2

安装

螺丝孔1

调平螺线3

变压器

显示屏

GPRS模块

上层

主控板

下层

显示屏

GPRS模块

上层

主控板

下层

太阳能

控制器

电源柜

蓄电池

变压器

DC12V

风速传感器

防辐射罩

折弯板

太阳能

数据采集器

三角架

主杆

横臂

用于安装空气温湿度传感器、光照传感器、水面蒸发传感器、二氧化碳传感器、大气压力传感器、辐射表等。

风向传感器

主杆

商直杆架

风横臂

用于安装风速、风向传感器

风速传感器

风向传感器

商直杆架

风横臂

用于安装风速、风向传感器

风横臂

用于安装风速、风向传感器

防辐射罩

商直杆架

折弯板

横臂

用于安装空气温湿度传感器、光照传感器、水面蒸发传感器、二氧化碳传感器、大气压力传感器、辐射表等。

数据采集器

太阳能

三角架

低直杆架

安装示意图

安装完成效果图

安装结构示意图

即时数据

立即采集数据

清空记录仪

历史数据信息

读取历史

保存数据

设置存储间隔